项目榜单

| 榜单名称 | 国产医用级超高分子量聚乙烯缝线的研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料-高性能纤维及制品 |  |  |
| 启动时间 | 2024.01 | 计划完成时间 | 2027.01 |
| 榜单具体内容 | 本项目研发一种应用于运动医学的国产医用超高分子量聚乙烯缝线产品，主要研工作方案是：1.研发医用级UHMWPE纤维干法纺丝线；2.所研发UHMWPE纱线的拉伸强度、拉伸模量、断裂伸长率等应符合YY/T1431-2016外科植入物+医用级超高分子量聚乙烯纱线标准；3.所研发的超高分子量纱线的生物相容性应符合GB/T16886的要求，满足细胞毒性、刺激或皮内反应、致敏、全身毒性等生物学试验要求；4.所研发的具有载药涂层的UHMWPE具有抗菌功能，同时满足GB/T16886的生物相容性要求。 凝胶纺丝工艺技术路线是将超高分子量聚乙烯粉末以十氢奈（干法纺丝）或者石蜡油（湿法纺丝）为溶剂，制成半稀溶液，经喷丝孔挤出后骤冷成凝胶原丝，再对凝胶原丝进行萃取和干燥，经超倍拉伸制得。凝胶法溶解是大分子解缠的过程，而凝胶原丝的形成实际上是聚乙烯大分子在凝胶原丝中保持解缠状态，为其后的超倍拉伸打下基础。超倍拉伸不仅使纤维的结晶度和取向度得到提高，而且使呈折叠链的片晶结构向伸直链转化，从而极大改善纤维的强度和模量。对标海外公司UHMWPE纤维产品，我国产品在断裂强度（cN/dtex）、初始模量（cN/dtex）、断裂伸长率（%）等参数中具有较大差距。断裂强度越大表明纤度相同的条件下纤维所能承受拉力越大；初始模量越大表明纤维抵抗变形的能力越好；断裂伸长率越大表示其柔软性能和弹性越好。医用缝合线超高分子量聚乙烯纤维需具备不匀率低、强度高、溶剂无残留、纯度高等特性，对原料纯度、纤维溶剂残留量、生产工艺和生产质量控制等因素要求较高。本项目研究内容也包括提高溶纺生产效率、提升断裂强度，向高强、高模、细旦发展，提升物理性能克服抗蠕变难题，还包括降低溶剂残留量，确保生物安全性达到医用级别，满足市场需求。 因此，本项目采用干法纺丝路线通过高挥发性有机溶剂（如十氢萘）制备超高分子量聚乙烯纺丝原液，溶解过程在氮气环境中进行，并且需要抗氧化剂来稳定溶液，防止聚合物被氧化。然后依次经过溶胀、双螺旋挤出机溶解、增压过滤、计量喷丝、风冷干燥等工艺得到干态原丝，再经过后纺高倍热拉伸得到高强高模UHMWPE纤维。具体技术流程如图1所示。 图1. UHMWPE纤维干法纺丝工艺流程图 干法制备UHMWPE纤维设备装置如图2所示，包括溶胀釜、双螺杆挤出机、计量泵、水浴冻胶水槽、惰性气体吹扫装置、纺丝拉伸机、热风箱等。 图2. 干法纺丝设备原理图 干法纺丝纱线技术指标：纱线生产中十氢化萘的最大残余量不超过100mg/kg；微量元素含量：钛≤25 mg/kg；钠≤50 mg/kg；铬≤10mg/kg；铁≤100mg/kg；钙≤100mg/kg；缝线密度：0.95~0.98 g/cm3；长丝线密度≤2.7dtex；特性黏度≥12.5dl/g；拉伸强度≥28cN/dtex；拉伸模量≥750cN/dtex；断裂伸长率：2.9-4.3%。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 目前干法纺丝生产UHMWPE纤维技术壁垒高，被国外少数巨头垄断。国内低端市场相对饱和，但是在高附加值应用市场供不应求，具有大规模生产能力的企业数量不多，企业间竞争较小。尤其在医用级UHMWPE纤维方面，目前国内没有一家企业的产品可以达到医用级性能，也没有一家企业掌握医用级UHMWPE新型干法纺丝技术，因此该项目预期市场潜力巨大，可促进医疗器械企业对新型干法纺丝的技术突破，打破国内空白，追赶国际先进水平，可推动医用级UHMWPE原材料进口替代。高附加值载药涂层纤维产品可实现国际领先。 项目实施后将实现搭建国内首条医用级UHMWPE纤维干法纺丝产线，解决UHMWPE纤维加工难度大，生产效率低等技术难题。打破国外技术垄断，实现技术引领，有助于加快国产医用UHMWPE纤维工业化生产，拓宽其在医疗器械中的应用领域，带动产业发展和升级。解决医疗器械核心原材料加工技术“卡脖子”问题，从而带动上下游全产业链技术升级。此外，本项目的顺利展开将培养一系列材料学和生物医学交叉学科的人才，增加就业，服务社会。 |  |  |